Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| lp. | PARAMETR | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanym urządzeniu - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent/kraj | PODAĆ |  |
|  | Model/typ | PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Transportowy respirator do terapii oddechowej dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Urządzenie w zwartej obudowie z możliwością zawieszenia na łóżku, noszach, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu | TAK |  |
|  | W zestawie torba ochronna do urządzenia umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich funkcji | TAK |  |
|  | W zestawie przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min. 2 m; maski nr 1, 3, 5; 2 szt. przewodów pacjenta; płuco testowe | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min. 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru | TAK/PODAĆ |  |
|  | Płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania respiratora transportowego AC 230V i DC 12V | TAK |  |
|  | System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia | TAK |  |
|  | Akumulator bez efektu pamięci | TAK |  |
|  | Ładowanie baterii od 0 do min. 95% w czasie do 3,5 godziny | TAK |  |
|  | Waga respiratora max. 2,5 kg +/- 5% | TAK/PODAĆ |  |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min. od 2,7 do 6,0 bar | TAK/PODAĆ |  |
|  | Zasilanie z baterii min. 10 h w warunkach pracy ambulansu | TAK/PODAĆ |  |
|  | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym – 5 pkt | TAK/NIE Parametry niewymagalne, ale punktowane przez Zamawiającego |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta – 5 pkt | TAK/NIE Parametry niewymagalne, ale punktowane przez Zamawiającego |  |
|  | Autotest sprawdzający działanie respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min. 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji – 5 pkt | TAK/NIE Parametry niewymagalne, ale punktowane przez Zamawiającego |  |
|  | Tryby wentylacji: IPPV, CPR, CPAP, SIMV | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowe tryby a) S-IPPV – 5 pkt | TAK/NIE Parametry niewymagalne, ale punktowane przez Zamawiającego |  |
|  | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min | TAK/PODAĆ |  |
|  | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 50-2000 ml | TAK/PODAĆ |  |
|  | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min. od 0 do 20 cm H2O | TAK/PODAĆ |  |
| ALARMY |  |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Nieszczelności układu | TAK |  |
|  | Wysokiego/niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Rozładowania akumulatora/braku zasilania | TAK |  |
|  | Komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim | TAK |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | TAK/PODAĆ |  |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski wykonujący przeglądy techniczne, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne | TAK/PODAĆ (adres, telefon, e-mail) |  |

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.  Wszystkie wymagane parametry Wykonawca ma jednoznacznie potwierdzić (kol. 3) i wskazać parametry oferowane (kol. 4)

…………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)   					      (podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)